DL 31 /38 卡式水份滴定儀

操作手冊

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司台灣分公司

# Mettler-Toledo Pac Rim AG Taiwan Branch

- 主機 / 配件說明………………………………………………3

- 主機(後面)結構說明…………………………………………..3

三、面板按健說明

3.1 開機啟動………………………………………………………….…..4

3.2 操作概念………………………………………………………….. …4

3.2.1 命令鍵………………………………………………………………5

3.2.2 Menu 選單鍵………………………………………………………..5

3.2.3 輔助功能鍵…………………………………………………………6

3.2.4 I 鍵說明……………………………………………………………..6

3.3 改變鍵……………………………………………………………….. 7

四、Setup………………………………………..……………….….8

4.1 KF titrants 滴定試劑…………………………………………………..8

4.2 Br No. titrants 滴定試劑(DL38 only)……………………………….…9

4.3 KF standards…………………………………………………………..10

4.4 Maln Methods(DL38 only)…………………………………………….11

4.5 週邊設備…………………………………………………………… 11

4.5.1 印表機……………………………………………………………..12

4.5.2 天平………………………………………………………………..12

4.5.3 滴定座……………………………………………………………..12

4.5.4 電腦………………………………………………………………..12

4.6 設定………………………………………………………………….13

五、方法 – Method…………………………………………………………14

5.1 分析樣品

5.1.1開始…………………………………………………………………15

5.1.2 樣品分析……………………………………………………………16

六、標準方法…………………………………………………………………16

七、維修與服務……………………………………………….……18

DL38 SOP……………………………………………………………19

一、主機 \ 配件說明 :

二、主機(後面)結構說明 :

三、面板按鍵說明 :

3.1 開機啟動

在起動滴定儀後，命令鍵入< F3 >，”Hello “ ，i 鍵及所有Menu選單鍵及輔助功能鍵都可作用

3.2 操作概念

例如：按Setup鍵：

標題列

選取條區

指令鍵

DL31沒有”Br No. titrants”

按鍵名稱，顯示幕顯示所有屬於Setup選單下之資源命令

此外也可使用箭號鍵（▼），Reset鍵，命令鍵＜F2＞ Print，＜F3＞OK。

| ▼： | 顯示幕上之箭號表示清單上有更多的資源。如果按▼鍵，各行資料會往上移，選取條區之位置是固定的。可執行的命令視所選取之行而定。 |
| --- | --- |
| Print： | 按＜F2＞，可印出KF titrant滴定試劑之清單。（若印表機已選定並設定安裝完成，見4.5.1）。 |
| OK： | 按＜F3＞顯示KF titrant滴定試劑清單 |

3.2.1 命令鍵

＜F1＞＜F2＞＜F3＞所代表的命令依所選擇之選單項目而改變。下列命令須特別說明：

| Hello！： | 儀器出廠時在起始螢幕”METTLER TOLEDO …”之＜F3＞命令預設為指導選單Tutorial，在依指導選單完成第一次滴定後此設定便會被刪除。 注意：按i鍵可隨時叫出指導選單Tutorial |
| --- | --- |
| OK： | 此命令確認以下事項 ●想要看之項目 ●已看過或輸入項目 ●自選項中選擇之項目 |
| Modify： | 當此命令出現時 顯示出可被改變或必須被改變之次目錄 顯示一可以或必須接受數值或名稱之選擇選單 一現存之參數值或名稱可直接替換 若一數值只能由面板鍵盤輸入或改變，則Modify命令消失 |
| ABC： | 當可以選擇字母或符號時會顯示此命令，例如：輸入名字。 除非再按＜F1＞確認ABC否則此時無法輸入數字， |
| ESC： | 按此鍵後，在現行選單或次選單作的改變會被捨棄，也就是說保留原有數值或名稱 |
| Reset： | 顯示起始螢幕”METTLER TOLEDO…”Reset是用來終止分析或其它活動。未貯存的資料都將失去。 |

3.2.2 Menu選單鍵

為自動分析樣品，所須的數據必須貯存。在滴定儀中此數據被指派至task areas工作區之選單而可由選單鍵選取，自動化分析須靠這些選單協同作用而進行。

| Setup： | 滴定所須之所有資源如KF titrants及KF standards存在Setup選單中且可以改變 |
| --- | --- |
| Method： | 樣品借由Method測定，不同分析所須之Methods都存在Method選單中，可以被變更。所有在Setup選單中所設定的資源都可應用於方法中 DL31只能貯存一Method |
| Run： | 滴定是在Analysis選單中執行，所呼叫出之Method決定分析流程 注意 每個選單是再細分為工作區（次選單），顯示在此操作指示下的選單清單或主螢目。 |

3.2.3 輔助功能鍵

清洗滴定管或重新計算結果時所須的命令也指定於選單中，由於它們與樣品之分析無關，但可幫助分析進行，因此稱其為輔助功能。它們可在相關按鍵下執行

| Stirrer： | 按此鍵可啟動或關閉攪拌器或改變攪拌速度 |
| --- | --- |
| Pump： | 可添加或排出溶劑 |
| Burette： | 可清洗滴定管、移液管之尖端及添加定量體機積 |
| Results | 可觀看分析樣品之結果清單，執行計算，改變一系列分析結果之統計，並印出額外之結果 |

3.2.4  i鍵

| i | 由此鍵可觀看目前溶劑之容量，及最近測定之Drift漂移值、”Hello”指導選單，KF自動學習Method |
| --- | --- |

3.2.5 輸入及箭號鍵

| Shift | 按此鍵可啟動數字上方的字母及符號 |
| --- | --- |
| CE Del | Del：清除最後輸入之數字、字母及符號 CE：清除所有輸入之數字、字母及符號 |
| Shift + ＞ 7 Shift + ＜ 4 | 當自母或符號被選取後，可將游標左右移動，看範例 User a abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM Help Select ok |
| Shift + △ | 顯示幕向上跳三行，頁面向上 |
| Shift + ▽ | 顯示幕向下跳三行，頁面向下 |

3.3 改變語言

滴定儀中所有文章都以英文、德文、法文、西班牙文及意大利文書寫，若是未執行指導選單Tutorial而又偏好以上之一種語言則可進行選取。

| Resources SETUP KF titrants Br No. titrants KF standards ( Print OK | 按Shift及▽鍵一次然後再單獨按▽鍵一次以選取Settings |
| --- | --- |
| Resources SETUP Peripherals Settings OK | 按＜ F3＞ |
| Settings SETUP Language English User list Date 20-08-1998 ( Modify OK | 重復按＜ F2 ＞直到例如”Espanol” |
| Settings SETUP Language Español Lista usarios Fecha 20-08-1998 ( Modif. OK | 按OK或Esc顯示資源主螢幕 OK顯現西班牙文內容 Esc顯示的仍為英文內容 |

四、 Setup

為了執行滴定，滴定儀必需知道滴定試劑之種類及其濃度。也必需知道接在滴定儀上之設備的設定以傳輸資料。在此選單下可以定義並貯存這些資源：在此設定滴定儀。

按Setup鍵，則顯示所有資源：

最常用的滴定試劑及KF標準都已存在滴定儀中。使用者除了可任意刪除或修改其參數外也可增加新項幕目。

| 注意 | METTLER methods所需之滴定試劑及KF standard都已貯存。如果刪除了這些資源錯誤訊息要在執行滴定時才會顯現。 |
| --- | --- |
| Print | 依所選擇之資源，其清單及相關的參數會列印出 |
| OK | 顯現所選資源之清單 |

4.1 KF titrants滴定試劑

按＜F3＞ OK 顯示貯存的KF滴定試劑

1-comp 5          ….單一成份試劑： 5 mg/mL

1-comp 2          ….單一成份試劑： 2 mg/mL

2-comp 5          ….二成份試劑：   5 mg/mL

2-comp 2          ….二成份試劑：   2 mg/mL

Pyridine 5         ….Pyridine（單一成份試劑）：5 mg/mL

1-comp 5K        ….Ketone用之單一成份試劑：5 mg/mL

. . .               …………給新滴定試劑用之空白行列

| Delete | 刪除滴定試劑 |
| --- | --- |
| Print | 印出滴定試劑之參數 |
| Modify | 顯示滴定試劑之參數： Name 1-comp 5 Conc.[mg/mL] 5.0000 Type 1 component Burette 5 mL Fill rate [%] 100 Batch Check after [day] 0 Date 00-00-0000 Time 0:00 |
| Name | 按＜F1＞”ABC”以改變名稱，滴定試劑及其參數會貯存在此名稱下 |
| Conc. | 可改變濃度或其範圍。注意務必在確實知道真值時才可改變濃度 |
| Type | 選擇現有滴定憶試劑型態：單一成份、二成份、 Pyridine、及其它。正確選擇對於執行滴定是非常重要的（參考5.2 控制參數） |
| Burette | 選取用來加藥之滴定管之體積 |
| Batch | 按”ABC”以輸入藥瓶上之批號 |

貯存步驟

當按下＜F3＞OK，滴定試劑與改變之參數就會被貯存，如果按Esc則不會貯存改變。

新KF滴定試劑

如果在空白行按＜ F3＞OK確認，12頁所顯示之參數都會出現，只有滴定試劑之名稱為空白。

可依上述方式改變參數。

| 註解 | 新滴定試劑之名稱必需與已貯存者不同，否則現有之滴定試劑會被覆蓋過去 |
| --- | --- |

注意： DL 31可存10組滴定試劑，DL38可存20組滴定試劑。

4.2  Br No. titrants滴定試劑(DL38 only)

按＜F3＞ OK 顯示貯存測量bromine number的滴定試劑：

Br- / BrO3-          …….….Bromide/bromate溶液

. . .               …………給新滴定試劑用之空白行列

| Delete | 刪除滴定試劑 |
| --- | --- |
| Print | 印出滴定試劑之參數 |
| Modify | 顯示滴定試劑之參數： Name Br- / BrO3- Conc.[mol/L] 0.05 Burette 5 mL Fill rate [%] 100 Batch |
| Name | 按＜F1＞”ABC”以改變名稱，滴定試劑及其參數會貯存在此名稱下 |
| Burette | 選取用來加藥之滴定管之體積 |
| Batch | 按＜F1>, ”ABC”以輸入藥瓶上之批號 |

貯存步驟

當按下＜F3＞OK，滴定試劑與改變之參數就會被貯存，如果按Esc則不會貯存改變。

新KF滴定試劑

如果在空白行按＜ F3＞OK確認，14頁所顯示之參數都會出現，只有滴定試劑之名稱為空白。

可依上述方式改變參數。

| 註解 | 新滴定試劑之名稱必需與已貯存者不同，否則現有之滴定試劑會被覆蓋過去 |
| --- | --- |

注意： DL38可存5組bromine number滴定試劑。

4.3  KF standards

按＜F3＞ OK 顯示貯存的Karl Fischer standards可用來標定KF滴定試劑

di-Na tartrate        ….di-sodium tartrate . 2H2O

H2O standard 10     ….Water standard: 10 mg/g

H2O standard 1      ….Water standard: 1 mg/g

H2O standard 5      ….Water standard: 5 mg/mL

H2O ISO 3696       ….ISO標準純水 standard

. . .               ……給新standard用之空白行列

| Delete | 刪除standard |
| --- | --- |
| Print | 印出standard之參數 |
| Modify | 顯示standard之參數： Name di-Na tartrate H2O content 15.660 Unit % Batch Type Mass Weight [g] 0.0500 |
| Name | 按＜F1＞”ABC”以改變名稱，standard及其參數會貯存在此名稱下 |
| Batch | 按＜F1＞”ABC”以輸入藥瓶上之批號 |
| Type | 可選擇mass或volume. “Weight”及”Volume” 會自動變換 |
| Weight | 5mg/mL滴定液及5 mL滴定管之最佳建議值已貯存於記憶庫內 tartrate standard : 0.05 g H2O standard 10 : 0.75 g H2O standard 1 : 3.5 g H2O standard ISO 3696 : 0.01 g |
| Volume | H2O standard 5 : 3 mL |

貯存步驟

當按下＜F3＞OK，standard與改變之參數就會被貯存，如果按Esc則不會貯存改變。

新KF滴定試劑

如果在空白行按＜ F3＞OK確認，16頁所顯示之參數都會出現，只有standard之名稱為空白。

可依上述方式改變參數。

| 註解 | 新standard之名稱必需與已貯存者不同，否則現有之stansard會被覆蓋過去 |
| --- | --- |

注意：

1. DL 31可存10組standard，DL38可存20組standard。

2. Application brochure提供有關樣品準備、取樣及最合適之樣品量之資訊可供參考。

4.4 Main methods(DL38 only)

滴定儀出廠時＜F3＞命令是預設為教學指導程式”Hello”，也就是說可以立即由按鍵選用。在Main method選單下可將分析方法method指定至命令鍵＜F1＞ ….＜F3＞，或者刪除”Hello”

按＜F3＞ OK 螢幕顯示如下（出廠之設定）：

F1：                      Free

可自METTLER methods或user methods中選一method，例如”900 Standard 10”

F1：            Method 900

Title             Standard 10

按＜F3＞ OK 螢幕顯示如下：

F2：                      Free

此時可選擇一不同之method指派給＜F1＞。如果按OK確認此顯示，則螢幕顯示如下

F3：                      Hello！

此時可按＜F1＞刪除”Hello！”或按＜F2＞以其它method覆蓋。

4.5  Peripherals週邊設備

按＜F3＞ OK 則可經由RS232界面Centronics界面攪伴器輸出及DV705聯接座接到滴定儀之儀器設備會，必須對它們做定義、可能還要更改設定。

Printerr             None

Balance             None

Titrn stand Internal

Computer         Not def.

4.5.1 Printer印表機

| GA42 | 選擇所附之印表機 |
| --- | --- |
| EPSON | 針對EPSON印表機可按＜F2＞修改機型與設定 |
| None | EPSON印表機之標準設定 Type LX/SX Paper Fanfold Format A4 Automatic feed no |
| Type | 選LX/SX或LQ/Stylus |
| Paper | 選Fanfold或 Single sheet |
| Format | DIN A4（寬=21cm, 長=29.7cm） 8 1/2。11” （寬=8 1/2”, 長=11”） 8 1/2。12”（寬=8 1/2”, 長=12”） |
| Feed | 選Yes或No Yes：每份報告都從新頁開始印；Paper選為Single sheet則每頁會會加印頁尾欄 No：不同的報告間相隔2行間距 |

注意：選用EPSON印表機中nonproportional字形，如”Courier”

4.5.2  Balance天平

選擇Unidirect., Bidirect.或 None

Unidirectional：在需求重量時，天平連續地傳輸目前之重量值。

數據至滴定儀

滴定儀                     天平   組態：”Send Cont.”

Bidirectional：在需求重量時，天平依滴定儀之指示傳輸目前之重量值。

滴定儀發出命令

滴定儀                     天平   組態：”Send Stable” （”Send on Transfer”）

數據至滴定儀

METTLER TOLEDO之AG系列天平可能發生的一些問題可藉由設定天平為bidirectional，然後重新啟動滴定儀而避免。

4.5.3 Titration stand滴定座

選責擇Internal或External

可選用METTLER TOLEDO之DV705 KF titration stand為外接滴定座，然後經DV705聯接插座控制磁攪扮拌子與Pump。

4.5.4電腦

| Defined Not defined | 如果連接電腦則必須選Defined並改變一些設定 |
| --- | --- |

電腦之預設定值

Baud rate          4800

Parity             Even

Number data bits       8

Number stop bits       1

Character set       ASCII

Start/end          ‘{‘/CR

| Baud rate | 選擇1200, 2400, 4800 or 9600 |
| --- | --- |
| Parity | 選擇Even, Odd or None |
| Data bits | 選擇 7 or 8 bits |
| Stop bits | 選擇 1 or 2 bits |
| Character set | 選擇 ASCII or DL 注意：如果選擇DL，Number of Data bits選 8 |
| Start/end | 選擇 ‘{‘ / CR或STX/ETX |

說明：

在操作說明書中電腦界面可找到滴定儀與電腦相互溝通之詳細資料。

4.6 設定

滴定儀可作下列設定：

Language             English

User list

Date              26-01-2002

Time                  10：20

Titrator ID

Access for              Expert

Beep                    Yes

Solv. Capac.[mL]           80

Pumping time [s]           60

| Language | 自選單中選擇可能的語言 |
| --- | --- |
| User list | …… 空白行可輸入名稱 按＜F1＞”ABC” 輸入名稱。按＜F2＞顯示已註冊之名稱及Delete之命令。在設定方法或執行分析時可選定名稱 |
| Date | Day 26 Month 2 Year 2002 Format 31-08-1998 Format：可選擇31/0801998，08-31-1998，31-Aug-1998 or Aug/31/1998 |
| Time | Hour 10 Minute 20 Format 24 h Format：可選擇24 h or am/pm |
| Titrator ID | 按＜F1＞”ABC” 輸入名稱。報告會印出此項 |
| Access for | 可決定是否所有操作人員都可接勿觸Setup與Method選單以修改資源與分析方法。 Expert：出廠時預設值，操作者可接觸所有選單。選Routine可改變設定。 Routine：功能受限 在Setup選單只能印出資源及觀看設定清單。 在Method選單只能印出Method清單（DL38）及各Method 在Result 選單下無法執行重新計算亦不可修改統計數據。 在i鍵項目下無法選擇教學指導，KF學習滴定，及硬體測試。 要重新恢復expert功能請參考本說明最後一頁。 |
| Beep | 選擇Yes, Minimum or No. Minimun：自pretitration轉成standby，顯示結果或錯誤訊息時會有beep聲。 Yes：每次按鍵亦有beep聲音 |
| Solvent capacity | 在同一溶劑中可連續執行數次滴定，但其容量有一定之限度。在其容量極限附近反應速率會變慢。 在此應輸入一適於樣品分析之滴定液之最大體積，如果此數值以被超過則顯示錯誤信息”Solvent capacity exhausted” 只有在滴定過程中消耗的滴定液體積才會被累計，由輔助功能 ”Dispense”所添加之藥體積不列入計算。真正滴定液之消耗與定義值之差是在i鍵項目顯示。 |
| Pumping time | 所設定之時間為一安全設定，例如當你離開實驗是而滴定儀繼續在執行時，pump必需關閉。 |

五.方法-Method

DL31/38 滴定儀內建標準的滴定方法，使用者可以此標準方法設定自己的滴定方法。

按Method鍵，螢幕顯示:

DL 31						     DL 38

| Methods Method |  | Methods METHOD |
| --- | --- | --- |
| KF Standard Method Help Modify |  | User Methods Mettler Methods KF Standard Methods |
|  |  | Help Print OK |

| Method METHOD | 按Print可列印方法 |
| --- | --- |
| NO. 0 Of the method Help OK | 按OK 顯示 : <例> |

按Modify鍵顯示

|  |  | Methods METHOD |
| --- | --- | --- |
| Methods METHOD |  | 22 Coffee 33 Tea 113 Powder Milk Delete Print Modify |
| 123Cellulose KF Standard Method Print Modify |  |  |

5.1分析樣品 (RUN)

5.1.1開始

1.按Burette鍵，以滴定液充滿滴定管，確保所有部份均無氣泡。

2.按Pump鍵加入甲醇溶劑於滴定杯內(約40毫升)。

3.按Run鍵，螢幕顯示:

DL 31                                  DL 38

| Start Run |  | Start Run |
| --- | --- | --- |
| Method 22 Title User Help OK |  | Method 22 Title User Help Modify OK |

- 若無儲存方法於內則輸入0

- 於DL31，所儲存的方法自動進入程式

- 於DL38，可輸入方法數目或按F2進入方法表選擇方法

按OK，則儀器自動進行預滴定，待儀器達到平衡後顯示:

| Stand by Run |  |  |
| --- | --- | --- |
| Active Method 22 Drift [µg/min] 2 DROFT CPMC Sample |  | 箭頭表示已達平衡可開始滴定 |

按<F1>進行漂移滴定

<F2>進行標定

<F3>進行樣品分析

5.1.2 樣品分析

按<F3>樣品分析，顯示幕所顯示依所設方法參數而有不同:

若顯示Mix time輸入欲攪扮秒數，按OK。

Note : 依所設定方法，樣品重或樣品體積可於滴定中或滴定後再行輸入。

DL 38可設定於樣品加入後即自行啟動滴定。

六.標準方法

6.1 KF Standard Method 標準方法

此標準方法為Mettler建立於儀器內用於所有水份滴定，使用者可依此方法修改其中的參數，建立自之的滴定方法。

6.2 KF標準方法參數說明

NO. 方法編號 : 輸入預設號碼後，按OK。

Title 方法名稱 : 按F1鍵，ABC可依顯示幕顯示字母輸入方法名稱，按OK。

Sample Parameter : 樣品參數，按F2 Modify。

ID 樣品編號 :	按F1 ABC可輸入樣品英文名稱。

按F2 Modify鍵，顯示Request則可於每次滴定前輸入樣品名稱。

TYPE樣品種類:	按F2 Modify鍵，可選擇不同樣品輸入方式。

Mass : 樣品以重量方式輸入

Volume : 樣品以體積方式輸入

Pieces : 樣品以數量方式輸入

Fixed Mass : 樣品每次均以固定重量輸入，按▼鍵至Weigh[g]輸入此

固定重量。

Fixed Volume :樣品每次均以固定體積輸入，按▼鍵至Volume[ml]

輸入此固定體積。

Fixed Pieces : 樣品每次均以固定數量輸入，按▼鍵至Number[pcs]

輸入此固定數量。

Entry      : 樣品量輸入時間，按Modify可選擇

Before 於滴定前輸入或During 於滴定間輸入

Speed [%] : 攪絆速度，建議30~50%。

Mix time : 樣品加入後設定的攪絆時間，可輸入秒數或按F2 Modify至Request表示每

次加入樣品時再設定。按F3 OK確認。

Titrant : 按F2 Modify鍵選擇於Setup 內的滴定液，按F3 OK確認。

Volume(ml) : 預滴定毫升數，輸入毫升數做為滴定時第一次加入的滴定液量，以節

省時間，或按F2 Modify至Request表示在每次滴定時再設定。

Auto start : 自動啟動，按F2 Modify選擇Yes或No。

Control Parameter : 按F2 Modify鍵修改控制參數。

Current[μA]	極化電流

Endpoint[μv]	終點電壓

△Vmin[μl]	每0.1秒滴定的最小量

△Vmar[μl]	每0.1秒滴定的最大量

△Vmax factor[%]	滴定最大量控制比例

Termination Parameter : 用以終止滴定動作的參數，按F2 Modify修改其中的參數，按

▲▼鍵選擇欲修改參數。

Max time(s) : 	輸入滴定的最長時間

Drift stop : 		漂移值低至原預設值時即停止滴定

Delay(s) : 		當終點到達後維持的時間

Vmax : 			滴定的最大量

Blank[μg]空白值 :	可輸入空白值或按Modify至Request於每次滴定前輸入。

Drift 漂移值 : 		      Online    即時顯示

Request  每次滴定前輸入

Drift     手動輸入

Determn  另外進行漂移滴定後再輸入此值

Calculation計算(DL38)	DL38    可計算三種結果

Calculation 1 按F2 Modify

R1= X [%] X f

按F2 Modify選擇欲得到單位，此時可修改F1因子以得到所要單位

如F1=0.001再將unit單位由mg修改為g

Standby			Yes滴定完滴定儀持續於待機狀態

[min]滴定完滴定儀持續於待機狀態於一設定分鐘

No滴定完後回至主畫面

Report			按F2選擇 Print + Comp 輸出至印表機及電腦

Printer 印表機

Computer 電腦

TYPE		印出格式

GLP格式或Short form(短格式)或None不輸出

或GLP + Curre (DL38) 格式

6.3 儲存滴定方法
  DL38可儲存所修改的參數。

七.維修與服務

7.1 清潔

- 可以布沾酒精擦拭滴定儀

- 要清理滴定容器時將滴定儀之座臂腞轉至右邊並將玻璃容器自蓋子上拆下

- 要清理蓋子時，將固定螺絲旋鬆，將玻璃容器連同上蓋取出並旋下上蓋。

- 噹電極之反應時間由於某些KF試劑或樣品之影響而變差時（終點漂移），必須保養電極。將電極放於純水中以超音波震盪清洗數分鐘或浸於Chromic acid中60秒再以水或酒精清洗。

7.2 O-rings

若系統無法密閉，則需更換O-rings

- 將screw sleeve轉鬆，取出Pump tubing，以鑷子將O-rings取出。

若系統無法密閉，則需更換threaded ring之O-rings

- 將玻璃滴定容器之固定螺絲轉鬆，將固定螺絲旋鬆，將玻璃容器連同上蓋取出，並旋下上蓋進行更換。

7.3 Dispensing and suction tubing

當Teflon seal無法提供足夠之密封性時必需更換pump tubing

7.4 Molecular sieve分子篩

若系統漂移值持續過高，則需更換乾燥管中的分子篩。分子篩可在烘箱中以160-300℃乾燥24小時、由於廢液瓶之用過的分子篩含SO2，再生之前需以去離子水清洗過。

7.5 Pump unit

如果diaphram pump已無法正常工作，則必需換新。

- 將Pump unit抽出更換新Pump unit

7.6 Pump Button

-若按鍵硬化變質，就必需更換

7.7 磁攪拌器

若磁攪拌器無法作用，可將其更換。

- 將titration arm轉開，將motor自凹槽推出。

- 將新攪拌器推進凹槽，將連結線接至stirrer output。

7.8 電池

滴定儀內所裝之電池可用5年，只能由METTLER TOLEDO維修工程師更換。

7.9 拋棄

如果要將此滴定儀報廢請連絡METTLER TOLEDO公司。

##### DL38  SOP

1.	打開儀器背部左下角的開關，此時螢幕顯示DL38，Version1.0。

- 2.	按下”Run”鍵，輸入欲執行的方法數，或是按”Modity”<F2>，以瀏覽已建立方法之

名稱，選擇後再按”OK”<F3>鍵，即進行預滴定模式，此時水份的多寡可由黑色條

塊狀的長短表示，當條塊短於基準標示時，自動進入待命<STAND BY>狀態。

3.	顯示啟動方法數及現在的漂移值<Drift>，而漂移值後的”   “表示可以開始進行測

試，”   “表示稍候一下，因為漂移值仍下降中。”  “表示稍候，漂移值繼續上升

升中。

4.	如果是每天的第一次量測，則按F1的”DRIFT”鍵，進行單獨的漂移值測定，再按F2

的濃度標定測量，之後可按”F3”的”Sample”鍵進行樣品的水份測定。

5.	先將空杯及裝滿樣品的注射器歸零，再將適當樣品注入滴定杯中，即自動啟動滴

定，再按”Sample”鍵<F1>及”Bal.”鍵等到螢幕重量穩定後，再按”OK”鍵以輸入重量。

6.	分析完畢後，會在螢幕顯示分析結果，及列印結果。

7.	如欲繼續分析樣品，可在待命模式螢幕選擇<F3>鍵，重覆上述操作。

8.	廢液吸出反式，先按<Pump>鍵，再同時按<F3>及藍色圓鈕(F3略先)。

9.	溶劑吸入反式，先按<Pump>鍵，再按<Start>之<F3>鍵。

10.吸廢液時，請將透明吸管頭降至滴定杯最底部。

# Text boxes

Resources              Setup

KF     titrants

Br  No. titrants

KF     standards

Print            OK

KF titrants

Br No. tritrants (DL 38)

KF standards

Main Methods (DL 38)

## Peripherials

Settings