LABCONCO 冷凍乾燥機操作程序及注意事項

(含防逆流裝置Purge Valve)

- 真空凍乾機本體

一、開機程序：

（A）Auto操作方式

1. 打開冷凍(Refrigeration)開關，至Auto On位置。

2. 將Purge Valve 開至On（此時Purge Valve為關閉狀態，在Auto的狀態下，可由系統自動控制）。

3. 等溫度降至-40℃後，此時Purge Valve會自動打開，便於抽真空。

（B）Manual 操作方式

- 打開冷凍開關，至Manual On的位置。

- Purge Valve開至On（此時Purge Valve為關閉狀態）。

- 當溫度降至-40℃後，將Vacuum Pump開至On位置。

- 將Purge Valve開關Off，即可開始抽真空。

（C）當真空度低於133X10-3mBar時，才可將樣品上機。若真空度無法低於133X10-3mBar時，則檢查上樣品的閥是否在Vent的位置，排水管塞子是否已蓋上，冷凍室之門是否關緊等。

（D）上樣品後將樣品閥由Vent轉至Vacuum抽真空，等真空度降至133X10-3mBar以下時，再上第二個樣品，依此類推。

二、關機程序：

- 將以乾燥之樣品卸下，任選一樣品閥由Vent轉至Vacuum洩真空。（或利用Drain洩真空）

- 將Vacuum Pump開關至OFF。

- 將冷凍(Refrigeration)開關至OFF。

- 將使用過之樣品閥由Vacuum轉至Vent。

- 待冷凝室內水融化後，由下方排水口排出。

- 擦乾冷凝室。

三、其他功能：

- 除霜Defrost

當凍結乾燥機操作完畢後，將Defrost開至On，凍結乾燥機開始除霜，並拉開下方排水管塞子，便於除霜後，冷凝室的水可以排出。

- 防逆流裝置Purge Valve

主要作用是在斷電時，Purge Valve會自動開關，將Pump及Condenser的管路獨立分開，以保護兩系統不受真空油的污染。

- 樣品凍結乾燥放置盤

一、開機程序：

- 將樣品盤放置於棚架上，安裝上溫度感應迄於各盤上。

- 開啟真空凍乾機本體，並進行Manual Mode。

- 以溫度設定之上下鍵設定各樣品盤之溫度，

- 開啟Vacuum Valve至Run。

- 放置樣品至樣品盤上，並關鎖上樣品盤棚架的門。

- 開啟Vacuum Pump。

- 開啟凍乾機本體，當本體真空度低於133X10-3mBar時，按下機台上之RUN鍵，啟動機台。

- 當樣品水分初步乾燥後，若需加溫時，可藉由溫度設定之上下鍵，調整溫度。

二、關機程序：

- 按下樣品盤放置架之開關按鍵STOP。

- 將Vacuum Valve轉至Vac Release位置。

- 關上Vacuum Pump。

- 讓機台洩真空後，打開樣品盤棚架的門，移出樣品。

C. 注意事項

1. 凍結乾燥機真空Pump油，油量需保持在視窗中央；如果太少或太髒，即需添加或更換，以延長Pump壽命。

2. 關機時，必須先將系統內真空完全洩除後，才可將真空Pump關閉，否則Pump油會逆抽導致管路污染。

3. 清潔冷凝室時，請勿用粗糙物用品擦拭，以避免刮傷內部。

4. 在正常使用下，凍結乾燥機不得使用非水為溶劑及含有酸、鹼的樣品。若使用，則本公司不做任何保固。

5. 所抽之樣品如非中性，若為強酸、強鹼，則不得使用。若為弱酸、弱鹼，在關機除霜後應馬上清洗，並立即更換真空油，以避免對儀器造成損害，清潔冷凝室時，請勿用粗糙物品擦拭，以避免刮傷內部。

6. Manifold 在開關閥門時，必須以手扶住閥體，再以另一隻手旋轉白色之開關，以避免造成漏氣。

和航貿易企業有限公司 維護部製 TEL : 02- 27901718   FAX : 02- 27924836

台北市內湖區民權東路六段160號12樓

E-mail: ast@ms7hinet.net

http://www.astscience.com.tw