DL32 / 39 操作說明

執行分析

選取一分析方法Method可執行分析。所需相關資訊都貯存在” Method ”及” Setup ”選單中。執行分析時，所有選單及輔助功能都被鎖死無法操作。

啟動一分析方法

按<Run>鍵，顯現起始螢幕：

| Start |  | Run |
| --- | --- | --- |
| Method No. |  | 0 |
| Title |  |  |
| User |  |  |
| Help | Modify | OK |

- DL39顯示之Method No.為上次執行之分析方法的號碼，可自行輸入或按＜Modify＞自User Method或Mettler Method選取。

- 方法名稱Title會自動與方法號碼一併載入。

- 操作者名稱可按＜Modify>選取。

進入Standby待機狀態之操作

| Start |  | Run |
| --- | --- | --- |
| Method No. |  | 22 |
| Title |  | Toulene |
| User |  | Hans |
| Help | Modify | OK |

按<F3>,”OK” 開始預滴定pretitration。   ↓

| Pretitration |  | Run |
| --- | --- | --- |
| Potential [mV] | 325 |
| Help |  |  |

預滴定Pretitration依所選取之方法參數執行。螢幕顯示真實電位。試劑溶液滴定至無水後，自動過度至待機狀態。

| STANDBY |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Active Method | 22 |
| Potential | [mV] | 98 |
| Drift | [μg/min] | 1 → |
| DRIFT |  | SAMPLE |

Drift值旁邊之箭號表示 Drift現況，

↗ 稍待，Drift下降中

→ 可開始分析

↘ 稍待，Drift上昇中

按 < F1 >, “Drift”可進行Drift測定

按 < F3 >, “SAMPLE”開始樣品分析

注意：若預滴定超過10分鐘則螢幕會出現警訊，按 ”OK”確認後可再開始預滴定。在此狀況應檢查滴定杯之密封性。

Sample determination樣品分析

按＜F3＞, “OK”, 或<Run>可開始進行樣品分析。依所選擇的分析方法，會顯現下列螢幕。

在分析方法中某些特定參數若是設定為”Request”，則在過程中將會被要求輸入：

例如：

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Mix time | [ s ] | 10 |
|  |  | OK |

然後下列螢幕會出現:

如果樣品量設定為 ” Entry : Before ” 則顯示如下：

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Weight | [ g ] | 0 |
| Minimum | [ g ] | 0.3750 |
| Maximum | [ g ] | 0.8750 |
| Help | Bal. | OK |

如果樣品量設定為 ” Entry : During ” 則顯示加入樣品螢幕如下：

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Please add sample |
| 0.3750 | g － |  |
|  |  | 0.8750 g |
| Help | Bal. | OK |

注意：

- 如果超過5分鐘未輸入樣品或樣品資料則儀器自動跳回Standby mode。

- 如果在分析方法中選定”Autostart : Yes”，則樣品必須在30秒內加入，否則儀器自動跳回Standby mode。

- 若在Standby mode不小心將樣品加入，則庫倫儀會開始預滴定”pretitration”。若要挽救此樣品，可先按<RESET>，再同時按<SHIFT>及<RUN>，則上述螢幕之一會出現，樣品被救回。

樣品分析步驟

範例：設定為”Weight : before”

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Weight | [ g ] | 0 |
| Minimum | [ g ] | 0.3750 |
| Maximum | [ g ] | 0.8750 |
| Help | Bal. | OK |

重量上下限值為分析方法中預設，樣品重可直接輸入，若與天平連線，則可按<F2>, ” Bal. ” 傳輸重量值。

按<F3>, “OK”進入下一螢幕。

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Add Sample or |
| Confirm addition : |
| 0.3750 | g － |  |
|  |  | 0.8750 g |
| Help | Bal. | OK |

按＜F3＞, “OK”確認加入樣品，開始分析。

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Sample | Drift |  |

分析過程中若按<F1>, “Sample”， 則顯示”Weight [g]”或”Volume [mL]”參數可輸入樣品數量值。

在分析過程中可在四個不同螢幕間切換

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Drift : |
| 95 μg / min |
| Sample | Cont. | Graph |

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Content : |
| 42.0012 μg |
| Sample | Dur. | OK |

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Duration : |
| 1 min |
| Sample | Pot. | OK |

| ANALYSIS |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Potential : |
| 400 mV |
| Sample | Drift | OK |

Drift : 電流產生速率

Content : 滴定到目前為止之水含量

Duration : 開始讀取資料後之量測時間，不含Mixing混合時間

Potential : 電極上所量得之電位值。

滴定程序會依預設之條件終止，庫倫儀隨即回復待機狀態。螢幕顯示列印結果之動作。

| Report |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Printing . . . |  |  |

螢幕顯示結果

| Result |  | RUN |
| --- | --- | --- |
| Method 22 |
| Sample 1 |  |  |
| R1 = 1.98 % |  |  |
|  |  | OK |

若按”OK”確認結果，則會依分析方法中之不同顯示下列畫面。

- 待機畫面Standby，（方法中設定”Standby : Yes”）

- 開始畫面Start，（方法中設定”Standby : No”）

- 後續消耗畫面Post consumption，（方法中設定”Standby : [min]”）

分析結果暫存於輔助功能 “ Results ”中，必要時可執行更正計算功能。

# 成功分析之三步驟

| Setup | - 設定庫倫儀所需之資源 Main methods (常用方法) 僅適用於DL39 Peripherals週邊設備 Settings設定 |
| --- | --- |
| Method | - 選取滴定方法必要時可改變方法中之參數 User methods(自定方法) 僅適用於DL39 METTLER methods(METTLER方法) 僅適用於DL39 KF standard method KF標準方法 - 按＜Run＞或＜F3＞”Sample”啟動一方法 - 依儀器要求輸入數據 - 加入樣品 （DL39若選定”Autostart:Yes”則樣品加入後便自動開始滴定） |
| Run | - 按＜Run＞或＜F3＞”Start” 開始分析DL39若選 ”Autostart:Yes” 則不需執行此步驟） |

| Run | - 按＜Run＞或＜F3＞”Start” 開始分析 （DL39若選 ”Autostart : Yes” 則不需執行此步驟） |
| --- | --- |
| Stirrer | 可以開啟或關閉攪拌器或變更速度 |
| Pump | 可將電解液自滴定杯中吸到廢液瓶中。按＜Pump＞及＜F3＞鍵（” Start”及”Stop”），electrolyte capacity試劑效能值回復至原始設定值 |
| Results | 可查看已分析樣品之結果，執行重新計算、改變一分析系列之統計數據（僅適用於DL39），及印出額外報告 |
| Esc | 放棄對目前之選單或次選單之改變，也就是保留原來設定。按＜Esc＞則回至先前螢幕。 |
| Reset | 按＜Reset＞終止分析或其它動作，未貯存之數據一概消失。 |
| I | 按此鍵可查看目前試劑之效能，最後測定之Drift值， 進入”Hello”指導程式，硬體測試選單。 |

其它重要按鍵

KF standard method 標準方法DL32

No. of the method

Title of the method

Sample parameters

ID

Type						Mass

Mininum  [ g ]			0.0000

Maximum  [ g ]			5.0000

Entry					Before

Speed   [ ﹪]    		40

Mix time [ s ] 			10

Control parameter

Pol. current [μA] 			2

End point [mV]    		100

Gen. Speed				Normal

Termination param.

Max. time [s]				300

Drift stop					Rel.

Drift [μg/min]				3

Blank [μg]				0

Drift					Online

Result

Standby					yes

Report

Output					print. + comp.

Type						GLP

Author of the method

KF standard method 標準方法DL39

No. of the method

Title of the method

Sample parameters

ID

Type						Mass

Mininum  [ g ]			0.0000

Maximum  [ g ]			5.0000

Entry					Before

Speed   [ ﹪]    		40

Mix time [ s ] 			10

Autostart				No

Control parameter

Pol.current [μA] 			2

End point [mV]    		100

Gen. Speed				Normal

Termination param.

Max. time [s]				300

Drift stop					Rel.

Drift [μg/min]				3

Blank [μg]				0

Drift					Online

Calculation 1				ppm

R1 =						x [ppm] * f1

F1 =						1.0000

Unit						ppm

Decimal places			2

Statistics					Yes

Max. srel [%]				0.0000

## Calculation 2

Calculation 3

Standby					yes

Report

Output					print. + comp.

Type						GLP

## Author of the method

# Text boxes

Reset